|  | Z565-48 Dynaco clone Triode Electronics Inc. | Test Report n°003 Z565_2.doc |
| --- | --- | --- |
| Caratterizzazione Trasformatore d’uscita Push Pull Rapporto di Prova _________________________________ Per: Forum Audiofaidate – www.audiofaidate.it Sistema in prova: Trasformatore d’uscita push pull Modello Z-565-48 Costruttore: Triode Electronics Inc. 5633 W. Irving Park Road Chicago IL 60634 USA _________________________________ Indice - Informazioni generali; - Modello di riferimento e metodologia prove - Elenco prove; - Resistenza in continua degli avvolgimenti, RDC. - Rapporto spire primario/secondario, NP/NS. - Modulo dell’Impedenza del primario, ZP. - Capacità dispersa primario secondario, CD - Parte reale di ZP, RAC_TOT. - Induttanza dispersa, LD. - Induttanza del primario, LP. - Induttanza del secondario, LS. - Risposta in frequenza. |  |  |
| Pag.1/16 |  |  |

|  |  | Test Report n°003 |
| --- | --- | --- |
| - Informazioni Generali Il trasformatore d’uscita Z-565-48 è un clone dell’omonimo trasformatore un tempo prodotto dalla Dynaco per gli amplificatori ST35 e SCA35. Esso è un trasformatore d’uscita per circuito Push Pull, con prese per la connessione Ultralineare al 43% e avvolgimento secondario con presa intermedia per adattamento di un carico minore del nominale. Il primario è avvolto nello stesso modo originale, stesso numero di spire, sezioni e diametro del filo, usando lo stesso metodo di avvolgimento brevettato dalla Dynaco. Il secondario è modificato per impedenze di carico di 4 e 8 ohm, invece che delle originali 8 e 16 ohm. Il nucleo è costituito dallo stesso materiale e con le stesse dimensioni dell’originale. L’isolamento è stato realizzato con materiali moderni, risultando così un miglioramento rispetto all’originale. Caratteristiche dichiarate: Impedenza primario a 8 e 4ohm: 8000ohm. Potenza nominale: 17,5W (+/-1dB da 20Hz a 20KHZ); 35W (da 30Hz a 15KHZ) Corrente massima per semiprimario: 80mA; Induttanza del primario superiore a 1000H a 60Hz. Distorsione: 0,019% a 1KHz, 0,032% a 15KHz, 0,048% a 30KHZ, 0,058% a 40KHz. Dimensioni esterne: h=75mm; l=63m; p=80mm. Posizione fori di fissaggio: 52mmx55mm. Peso: 4pounds; |  |  |
| Pag.2/16 |  |  |

|  |  | Test Report n°003 |
| --- | --- | --- |
| Disposizione e codice colore dei terminali Immagine fotografica: |  |  |
| Pag.3/16 |  |  |

|  |  | Test Report n°003 |
| --- | --- | --- |
| - Modello di riferimento e metodologia prove. L’oggetto della caratterizzazione è un trasformatore d’uscita, Push Pull, con prese UL, quindi on dispositivo con cinque terminali d’ingresso e tre terminali d’uscita. Lo scopo che ci si prefigge è però analizzare le sue caratteristiche peculiari al fine di ottenere un modello sufficientemente preciso per la progettazione di un amplificatore PP con tubi finali del tipo EL84. E’ sufficiente a tale scopo trattare il dispositivo sotto test (DUT) come un quadripolo, riferendosi esclusivamente per l’ingresso ai terminali estremi dell’avvolgimento primario, precedentemente contrassegnati con a1 e a2 , e per l’uscita ai terminali 8 e 0. Il modello fenomenologico che si adotta è il classico “T equivalent model”, con delle ulteriori semplificazioni sempre funzionali allo scopo prefisso. Schema modello. Legenda elementi LP = induttanza del primario, mutuamente accoppiata col secondario. LS = induttanza del secondario, mutuamente accoppiata col primario. LDP = induttanza del primario non mutuamente accoppiata col secondario. LDS = induttanza del secondario non mutuamente accoppiata col primario. RP = resistenza in continua del primario, dipende esclusivamente dalla lunghezza e diametro del filo. RS = resistenza in continua del secondario, come per RP. RPC = perdite del nucleo espresse in termini di resistenza in parallelo al primario. CD = Capacità tra gli avvolgimenti del primario e del secondario, detta anche dispersa. CP = Capacità distribuita del primario. CS = Capacità distribuita del secondario. NP:NS = rapporto delle spire del primario rispetto al secondario. Per lo scopo prefisso e per la difficoltà di effettuare alcune misure, soprattutto per la difficoltà di reperimento di alcuni apparati di misura, come ad esempio un Q-meter, il modello viene semplificato, trascurando CP, CS, RPC e unificando LDP e LDS in una sola induttanza dispersa, LD, localizzata al posto di LDP. I parametri restanti saranno sufficienti a prevedere in sede di progetto il comportamento in frequenza, oltre a dare un’idea della qualità del trasformatore. Le misure saranno effettuate principalmente col metodo volt-amperometrico, che prevedendo solo l’utilizzo di una coppia di multimetri, un generatore di segnali sinusoidali in BF e qualche resistenza di precisione, dovrebbe essere alla portata di qualsiasi laboratorio hobbistico. |  |  |
| Pag.4/16 |  |  |
| 3.a Resistenza in continua degli avvolgimenti. Metodo di test: misura diretta in dc ai capi dei singoli avvolgimenti con multimetro. E’ necessario attendere che la misura sia stabile, a causa dell’effetto delle induttanze. A causa del basso valore atteso dell’avvolgimento del secondario, è opportuno correggere l’errore sistematico di offset del multimentro prima di ogni misura, azzerando il multimetro o segnando il valore letto a puntali cortocircuitati, per poi correggere la misura sottraendo tale valore. Descrizione; Modello Spice; Misura [ohm]; Offset; Valore [ohm]. Ra1-a2; 380.00; 0; 380. Ra1-ul1; R1; 152.30; 0; 152. Rul1-ct; R2; 51.01; 0; 51. Rul2-ct; R3; 44.44; 0; 45. Ra2-ul2; R4; 131.92; 0; 132. R8-0; 0.72; 0.12; 0.60. R8-4; R6; differenza; 0.19. R4-0; R5; 0.54; 0.12; 0.41. Note: non si conosce lo schema di avvolgimento, ma dalle misure risulta che il diametro medio degli avvolgimenti omonimi, a1-ul1 e a2-ul2 come ul1-ct e ul2-ct, sia diverso. Schema avvolgimenti e numerazione Apparato di misura: multimetro Fluke mod.189 |
| Pag.5/16 |  |  |
| 3.b Rapporto spire primario/secondario, NP/NS. Metodo di test: si misura la tensione VP ai terminali a1 e a2 del primario, avendo applicando una tensione sinusoidale, VG, ai terminali 8 e 0 del secondario; si ripete la misura alle frequenze di test 30 – 1000 – 10000 Hz. Banco di misura: Il rapporto VP/VS corrisponde al rapporto del totale delle spire del primario rispetto al totale delle spire del secondario, secondo la formula: VPVS=NPNS Frequenza [Hz]; VS [VRMS]; VP [VRMS]; N. 30; 0.16395; 5.0008; 30.50. 1000; 0.16386; 5.0002; 30.51. 10000; 0,16407; 5.0008; 30.48. Il valore atteso teorico è 80008=31,62, possiamo considerare N=30,50. Apparati di misura: multimetro VS = multimetro Fluke mod. 867B VP = multimetro Fluke mod. 189 VG= generatore di funzioni Agilent mod. 33250A Misura delle relazioni tra le prese del primario Applicando una tensione sinusoidale di 30Hz e 1Vrms al secondario, si misurano le tensioni sulle prese del primario considerando come capo comune il terminale ct. Va1-a2; Va1-ct; Vul1-ct; Vul2-ct; Va2-ct. 30.413; 15.204; 3.7965; 3.8012; 15.207. 100%; 49.99%; 50.01%. Pag.6/16 |
| 3.c Modulo dell’Impedenza totale del primario, ¦ZP.¦ Metodo di test: per la misura di ¦ZP¦ si applica il metodo volt-amperometrico, misurando tensione e corrente, in regime sinusoidale, dell’avvolgimento primario totale, il rapporto rappresenta il modulo dell’impedenza vista dal primario quando il secondario è caricato con la Rload nominale. L’ammetro è realizzato con una resistenza RM di valore opportuno rispetto la corrente presunta, generalmente dello stesso ordine di grandezza della ¦ZP¦, ai cui capi si misura la ddp in rms, la corrente IP è data dalla legge di ohm . La frequenza di misura è la nominale 1000Hz. Banco di misura: Poiché valore atteso per ¦ZP¦ è 8000 ohm, si sceglie Rm=1000 ohm per una facile lettura e quindi si impone VP=5Vrms tramite regolazione fine dell’ampiezza sul generatore sinusoidale; Zp=VpIp=Vp×RmVm; Ip=VmRm fo [Hz]; RLOAD [ohm]; VP [VRMS]; RM [ohm]; VM [VRMS]; IP [ARMS]; ¦ZP¦ [ohm]. 1000; 8.14; 5,0000; 1001,0; 0.6068; 0,000606; 8248.18. Equipaggiamento di test: RM =1001,0 ohm (resistore 1K 1% ½ W) Rload = 8,14 ohm ( 7 resistori 56ohm 1% ½ W, in parallelo) VM = multimetro Fluke mod. 189 VP = multimetro Fluke mod. 867 VG = generatore di funzioni Agilent mod. 33250A |
| Pag.7/16 |  |  |
| 3.d Capacità dispersa tra gli avvolgimenti, CD Metodo di misura: la capacità dispersa la si può misurare cortocircuitando il primario ed il secondario e misurando con un capacimetro la capacità tra il primario ed il secondario. Banco di misura CD [nF]. 2.13. Equipaggiamento di test: VM = multimetro Fluke mod. 189 in modalità capacimetro. |
| Pag.8/16 |  |  |
| 3.e Parte reale di ZP, RAC_TOT Metodo di test: Il valore della parte reale di ZP, che è costituito dalla parte reale della Z primario più la parte reale riflessa della Z secondario, può non coincidere con il valore calcolato teoricamente basandosi sui valori in dc della resistenza del primario e del secondario, a causa di alcuni effetti secondari dovuti all’interazione dei campi EM dei conduttori quando sono affiancati tra loro (effetto prossimità). RAC−TOT=RDC+N2×RS=380 + 0.60* 930 = 938.15 ohm in teoria, senza effetti secondari. Si calcola il parametro utilizzando il metodo volt-amperometrico. Si cortocircuita il secondario, riducendo così gli effetti della induttanza LP. Si sceglie una frequenza di 30Hz per rendere trascurabile l’effetto di carico dell’induttanza e della capacità dispersa. Si suppone che la parte reale di ZP sia sufficientemente costante con la frequenza fino a 1Khz. XLd30=2×π×f×LD=9,4 ohm; per LD=50mH presunti XCd30=12πfCD=2,49Mohm; per CD=2.13nF RAC−TOT=Vp×RMVM; Banco di misura fo [Hz]; VP [VRMS]; RM [ohm]; VM [VRMS]; IP [ARMS]; Re(ZP) [ohm]. 30; 3,0000; 1001,1; 3,1744; 0,0031709; 946,1. Equipaggiamento di test: RM =1001,0 ohm (resistore 100ohm 1% ½ W) Rload = 8,14 ohm ( 7 resistori 56ohm 1% ½ W, in parallelo) VM = multimetro Fluke mod. 189 VP = multimetro Fluke mod. 867B VG = generatore di funzioni Agilent mod. 33250A |
| Pag.9/16 |  |  |
| 3.f Induttanza dispersa LD Metodo di test:, si calcola LD con il metodo voltamperometrico, come già descritto. Il secondario è cortocircuitato, il che annulla l’effetto di LP . La frequenza di test è impostata a 1kHz per abbattere l’effetto della capacità dispersa. La RM viene scelta considerando che il valore atteso LD è di alcune decine di mH, (50mH) e che CD=2,13nF, quindi RM=1000ohm. ΧCd=12×π×f×CD=74,7kohm; XLd)=2×π×f×LalignlD=314Ω; XCdXLd; XLd=VP×RMVM=Z−RAC−TOT2 Banco di misura fo [Hz]; VP [VRMS]; RM [ohm]; VM [VRMS]; IP [ARMS]; Z; Re(ZP) [ohm]; XD; LD [H]. 2000; 3,0006; 1001,1; 3,0290; 0,0030257; 991,7; 946,1; 296,98; 0,02366. Equipaggiamento di test: RM =1001 ohm (resistore 1kohm 1% ½ W) VM = multimetro Fluke mod. 189 VP = multimetro Fluke mod. 867B VG = generatore di funzioni Agilent mod. 33250A |
| Pag.10/16 |  |  |
| 3.g Induttanza del primario, Lp. Metodo di test:, si calcola ¦ZP¦ con il metodo voltamperometrico, come già descritto, il secondario è lasciato aperto. La frequenza di test è 30Hz, supponendo che LD=50mH avrei Xl=9,4ohm, valore sufficientemente basso per trascurare l’effetto dell’ impedenza dispersa, si dovrà correggere il solo effetto dovuto a RP. La RM viene scelta considerando che il valore atteso della misura è di alcune centinaia di H (per 500H XL = 94247.78 ohm, quindi RM=10Kohm). Zp=RP+jωLP=RP+j⋅ΧP; Zp=VpIp=Vp×RmVm=Rp2+ωLp2; estraendo LP si ottiene: Lp=12πfZP2−RP2; Banco di misura: fo [Hz]; VP [VRMS]; RM [ohm]; VM [VRMS]; IP [mARMS]; ¦ZP¦ [ohm]; RP [ohm]; XP [ohm]; LP [H]. 30; 5,001; 1001,0; 0,04836; 0,0483; 103515,32; 380; 103514,63; 549,16. Equipaggiamento di test: RM =1001,0 ohm (resistore 1K 1% ½ W) VM = multimetro Fluke mod. 189 VP = multimetro Fluke mod. 867B VG = generatore di funzioni Agilent mod. 33250A |
| Pag.11/16 |  |  |
| 3.h Induttanza del secondario Metodo di test:, si calcola ¦Zs¦ con il metodo voltamperometrico, ad una f = 30Hz per annullare l’effetto della impedenza dispersa, il primario è lasciato aperto. Stessi calcoli e semplificazioni nel caso dell’induttanza del primario. Si può migliorare la precisione stimando il valore dell’impedenza dispersa di secondario, Lsd. LS=12πfZS2−RS2; Rs è trascurabile. Banco di misura: fo [Hz]; VS [VRMS]; RM [ohm]; VM [VRMS]; IS [ARMS]; ¦ZS¦ [ohm]; RS [ohm]; XS [ohm]; LS [H]. 30; 1; 100,47; 0,4891; 0,00487; 205,42; 0,6; 205,42; 1,09. Equipaggiamento di test: RM =100,47 ohm (resistore 100ohm 1% 1/2W) VM = multimetro Fluke mod. 189 VS = multimetro Fluke mod. 867A VG = generatore di funzioni Agilent mod. 33250A |
| Pag.12/16 |  |  |
| 3.g risposta in frequenza Metodo di test: La misura della risposta in frequenza del trasformatore deve essere eseguita in condizioni il più possibile simili alla condizioni reali. Il dispositivo sotto test sarà utilizzato con una coppia di EL84 in modalità ultralineare. Di conseguenza ogni valvola avrà una resistenza interna intorno ai 5600ohm. Il DUT avrà un carico idealizzato puramente resistivo di 8ohm. Il test consiste nella applicazione di un segnale sinusoidale Vg=5Vrms in modo comune e nella misura della tensione Vs sul carico. La misura si ripete per un certo numero di frequenze da 1Hz a 200kHz. Importante è che il millivoltmetro Vs abbia una sufficiente larghezza di banda. Banco di misura: Seguono la tabella dei dati rilevati, in mV e in dB, riferiti ad un segnale di modo comune di 5Vrms. Il grafico 1 rappresenta i dati rilevati, il grafico 2 invece è la risposta in frequenza normalizzata ad 1Vrms. La banda utile +/-1dB è 6Hz - 34kHz; si noti il picco di risonanza a 127kHz, a -10,5dB. Equipaggiamento di test: Ra =5600 ohm 1/2W Vs = multimetro Fluke mod. 189 VG = generatore di funzioni Agilent mod. 33250A |  |  |
| Pag.13/16 |  |  |
| Hz; mVrms; dB; Hz; mVrms; dB; Hz; mVrms; dB. 1; 22,80; 27,16; 8000; 61,27; 35,74; 14000; 60,70; 35,66. 2; 40,59; 32,17; 9000; 61,19; 35,73; 15000; 60,59; 35,65. 3; 48,18; 33,66; 10000; 61,10; 35,72; 16000; 60,46; 35,63. 4; 51,79; 34,28; 11000; 61,01; 35,71; 17000; 60,31; 35,61. 5; 54,24; 34,69; 12000; 60,92; 35,70; 18000; 60,15; 35,58. 6; 55,74; 34,92; 13000; 60,81; 35,68; 19000; 59,98; 35,56. 7; 56,79; 35,09; 14000; 60,70; 35,66; 20000; 59,78; 35,53. 8; 57,51; 35,19; 15000; 60,59; 35,65; 21000; 59,57; 35,50. 9; 58,03; 35,27; 16000; 60,46; 35,63; 22000; 59,35; 35,47. 10; 58,37; 35,32; 17000; 60,31; 35,61; 23000; 59,10; 35,43. 12; 58,93; 35,41; 18000; 60,15; 35,58; 24000; 58,83; 35,39. 14; 59,31; 35,46; 19000; 59,98; 35,56; 25000; 58,55; 35,35. 16; 59,58; 35,50; 20000; 59,78; 35,53; 26000; 58,24; 35,30. 18; 59,77; 35,53; 21000; 59,57; 35,50; 27000; 57,90; 35,25. 20; 59,85; 35,54; 22000; 59,35; 35,47; 28000; 57,54; 35,20. 25; 60,14; 35,58; 23000; 59,10; 35,43; 29000; 57,15; 35,14. 30; 60,40; 35,62; 24000; 58,83; 35,39; 30000; 56,73; 35,08. 40; 60,67; 35,66; 25000; 58,55; 35,35; 32000; 55,85; 34,94. 50; 60,77; 35,67; 26000; 58,24; 35,30; 34000; 54,97; 34,80. 60; 60,84; 35,68; 27000; 57,90; 35,25; 36000; 54,19; 34,68. 70; 60,89; 35,69; 28000; 57,54; 35,20; 38000; 53,35; 34,54. 80; 60,92; 35,70; 29000; 57,15; 35,14; 40000; 52,48; 34,40. 90; 60,94; 35,70; 30000; 56,73; 35,08; 50000; 47,13; 33,47. 100; 60,96; 35,70; 32000; 55,85; 34,94; 60000; 40,90; 32,23. 200; 61,13; 35,73; 34000; 54,97; 34,80; 70000; 35,26; 30,95. 300; 61,23; 35,74; 36000; 54,19; 34,68; 80000; 29,45; 29,38. 400; 61,30; 35,75; 38000; 53,35; 34,54; 90000; 21,87; 26,80. 500; 61,39; 35,76; 40000; 52,48; 34,40; 100000; 15,06; 23,56. 600; 61,50; 35,78; 50000; 47,13; 33,47; 110000; 12,75; 22,11. 700; 61,55; 35,78; 60000; 40,90; 32,23; 120000; 16,86; 24,54. 800; 61,61; 35,79; 70000; 35,26; 30,95; 127000; 18,45; 25,32. 900; 61,65; 35,80; 80000; 29,45; 29,38; 130000; 18,32; 25,26. 1000; 61,68; 35,80; 90000; 21,87; 26,80; 140000; 16,64; 24,42. 2000; 61,69; 35,80; 100000; 15,06; 23,56; 160000; 13,00; 22,28. 3000; 61,62; 35,79; 110000; 12,75; 22,11; 180000; 10,10; 20,09. 4000; 61,56; 35,79; 120000; 16,86; 24,54; 200000; 8,25; 18,33. 5000; 61,49; 35,78; 127000; 18,45; 25,32. 6000; 61,42; 35,77; 130000; 18,32; 25,26; Vin=; 5Vrms. 7000; 61,35; 35,76; 140000; 16,64; 24,42. |
| Pag.14/16 |  |  |

|  | Z565-48 Dynaco clone Triode Electronics Inc. | Test Report n°003 |
| --- | --- | --- |
| Risposta in frequenza in mV, ingresso 5Vrms Risposta in frequenza normalizzata, dB |  |  |
| Pag.15/16 |  |  |

|  | Z565-48 Dynaco clone Triode Electronics Inc. | Test Report n°003 |
| --- | --- | --- |
| Bibliografia di riferimento: - Transformers ECE3414 - Prof J.P Donohoe –Missisipi State University - Application note TN69 Transformer Teory - Midcom inc. - Application note TN14 Leakage Inductance - Midcom inc. - Application note TN17 Transformer Equivalent Circuit - Midcom inc. - Application note TN82 tips transformer modeling - Midcom Inc. - Application Notes about Transformers and characterization - Rhombus Industries Inc. - Articoli di F. Callegari su CHF vari numeri. |  |  |
| Pag.16/16 |  |  |